Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Untersuchungshandschuhe sind Medizinprodukte zum Einmalgebrauch, die zur Verhinderung von Infektionen, Keimübertragung und Kreuzkontamination bei medizinischen Verfahren/nicht-invasiven Eingriffen dienen. Sie werden von medizinischen Fachkräften und Endverbrauchern im Rahmen der professionellen Gesundheitsversorgung oder der häuslichen Pflege verwendet. Das Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte (Klasse I, unsteril) qualifiziert.

Zudem sind sie zum Einsatz als persönliche Schutzausrüstung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 bestimmt. Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Peha-soft® Nitrile blue Untersuchungshandschuhe sind als Medizinprodukt der Klasse I und persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III eingestuft. Die für HARTMANN Peha-soft® Nitrile blue durchgeführt Konformitätsbewertung belegt, dass das Produkt alle Anforderungen der geltenden Richtlinien und Standards erfüllt.

Die Sicherheit und Leistungsfähigkeit von Peha-soft® Nitrile blue ist daher bei Anwendung im Rahmen der Zweckbestimmung gewährleistet.

Anwendung/Indikation

Das Produkt wird bei medizinischen Untersuchungsverfahren und als persönliche Schutzausrüstung im Rahmen der Zweckbestimmung gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 getragen. Auch für den Kontakt mit Lebensmitteln tauglich.

Artikelnummern

| Größe | Artikelnummer | Dispenser | Transportkarton |
| --- | --- | --- | --- |
| XS (5 – 6) | 942011 | 150 Handschuhe | 10 |
| S (6 – 7) | 942012 | 150 Handschuhe | 10 |
| M (7 – 8) | 942013 | 150 Handschuhe | 10 |
| L (8 – 9) | 942014 | 150 Handschuhe | 10 |
| XL (9 – 10) | 942015 | 150 Handschuhe | 10 |
| XS (5 – 6) | 942025 | 100 Handschuhe | 10 |
| S (6 – 7) | 942026 | 100 Handschuhe | 10 |
| M (7 – 8) | 942027 | 100 Handschuhe | 10 |
| L (8 – 9) | 942028 | 100 Handschuhe | 10 |
| XL (9 – 10) | 942029 | 100 Handschuhe | 10 |

Restrisiken, Kontraindikationen und unerwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise

Kontraindikation: Allergie Typ IV (Chemikalien)

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage.

Produktentsorgung

Um das Risiko potenzieller Infektionsgefahren oder einer Umweltverschmutzung zu minimieren, sollten die Einwegkomponenten des Produkts gemäß geltenden lokalen Gesetzen, Verordnungen, Vorschriften und Standards zur Infektionsprävention entsorgt werden.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte und Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Leistungsmerkmale des Produkts

| HARTMANN Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Eigenschaft; Testverfahren; Einheit; Anforderung; Testergebnis. |
| --- |
| Dichtheit | EN 455-1 | Stufe | AQL ≤ 1,5 | AQL ≤ 1,0 |
| Physikalische Eigenschaften | EN 455-2 | Newton | ≥ 6 N | ≥ 6 N |
| Pudergehalt | EN 455-3 | mgPuder/Handschuh | ≤2 | ≤2 |
| Haltbarkeit | EN 455-4 | Jahre | Max. 5 | 3 |
| Unschädlichkeitsprüfung (PAK) | EN ISO 21420 | Mg/kg | ND (< Nachweisgrenze) | Bestanden |
| Standardverfahren zur Bewertung des Widerstands medizinischer Handschuhe gegen Permeation von Zytostatika | ASTM D6978 05 (2019) | Durchbruchszeit [in Minuten] | Siehe Prüfbericht | Siehe Prüfbericht |
| Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | EN 420 | pH Beweglichkeit | 3,5 – 9,5 n. z. | Bestanden |
| Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Leistungsanforderungen Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegen wenigstens drei Prüfchemikalien entsprechen, die in Tabelle 2 in EN ISO 374-1 gelistet sind (Typ B). | EN ISO 374-1 2016+A12018 Typ B | n. z. | Bestanden (Typ B) | Bestanden (Typ B) |
| Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen Penetration | EN ISO 374-2 | Luft-Leck-Prüfung Wasser-Leck-Prüfung (EN 455-1) | Bestanden Bestanden | Bestanden Bestanden |
| Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen Permeation von Chemikalien | EN 16523-1 | Leistungsstufe Permeation | Stufe 2 | Chemikalie; Stufe. Natriumhydroxid (40 %); 6. Wasserstoffperoxid (30 %); 2. Formaldehyd (37 %); 5. |
| Bestimmung des Widerstands von Materialien gegen Degradation durch Chemikalien | EN ISO 374-4 | Prozent | / | Chemikalie; Stufe. Natriumhydroxid (40 %); -29,9%. Wasserstoffperoxid (30 %); 18,8%. Formaldehyd (37 %); 10,8%. |
| Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen (Schutz vor Viren, Pilzen, Bakterien) | EN ISO 374-5:2016 | n. z. | Bestanden | Bestanden |
| Bestimmung des Widerstandes von Material für Schutzkleidung gegen Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut übertragen werden – Prüfverfahren unter Benutzung von Bakteriophage Phi-X-174 als Testsystem (virale Penetration) | ASTM F1671/ISO 16604 | PbE/ml | < 1 (keine Penetration) | < 1 (keine Penetration) |

*Die Ergebnisse aus dem externen Bericht basieren auf Mustern, die für die Analyse und Prüfung eingereicht wurden. Testbericht ist auf Anfrage verfügbar

Materialeigenschaften

| Material | Einfärbung | Struktur | Innenbeschichtung | Form | Bündchen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthetischer Nitrilkautschuk* | blau | texturierte Fingerkuppen | chloriert | links und rechts zu tragen | Rollrand |

*Enthält Beschleunigerarten wie Dithiocarbamate, aber keine Thiurame und Mercaptobenzothiazole (MBT)

| Prüfmethode | Bündchen | Handfläche | Fingerspitze |
| --- | --- | --- | --- |
| Dicke einer Schicht (typische Prüfergebnisse) | Min. 0,04 mm | Min. 0,07 mm | Min. 0,07 mm |

Produktmerkmale

Gesamtlänge und Gesamtbreite (gemäß EN 455-2):

| Größe | Länge: mm | Breite: mm |
| --- | --- | --- |
| XS | 240 | 70-80 |
| S | 240 | 80-90 |
| M | 240 | 90-100 |
| L | 240 | 100-110 |
| XL | 240 | 110-120 |

Kennzeichnung

Fertigungslosnummer mit 9-stelligem Code

z. B.:

|  | 09 | 77 | 03006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jahr | Produktionswoche | Nur für interne Zwecke |

Herstellungsdatum

z. B.:			2022		01			01

Jahr		Monat			Tag

Verwendbar bis

z. B.:			2025		01			01

Jahr		Monat			Tag

Haltbarkeit: 3 Jahre

Medizinprodukt

Nicht wiederverwenden

Gemäß EN ISO 374-5, ISO 16604, ASTM F1671 geprüft

Geprüft gemäß EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN ISO 374-4

Sichere Anwendung mit Lebensmitteln

Lager-/Transportbedingungen

Transport und Lagerung unter den Bedingungen für die Klimaregionen I–IVa laut dem technischen Bericht der WHO 953, 2009.

Logistische Daten

| Größe | Artikelnummer | Dispenser | Dispensergröße | Transportkarton |  | Größe Transportkarton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS (5 – 6) | 942011 | 150 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| S (6 – 7) | 942012 | 150 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| M (7 – 8) | 942013 | 150 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| L (8 – 9) | 942014 | 150 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| XL (9 – 10) | 942015 | 150 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| XS (5 – 6) | 942025 | 100 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| S (6 – 7) | 942026 | 100 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| M (7 – 8) | 942027 | 100 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| L (8 – 9) | 942028 | 100 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |
| XL (9 – 10) | 942029 | 100 Handschuhe | 23,5 cm x 12,7 cm x 7,0 cm (L x B x H) |  | 10 | 36,5 cm x 26,9 cm x 25,0 cm (L x B x H) |

Stand der Information: 2024-06-11